附件1：  

采购需求

	项目
	配置要求

	设备名称
	工业分析仪

	购置数量
	1台

	安装地点
	青海省西宁市城西区商业巷5号

	一、主要技术参数（带★必须完全满足）否则按废标处理：
	★1.符合标准：GB/T 30732-2014《煤的工业分析方法 仪器法》

	
	2.样品质量：（0.5～1.1）g，可自定义。)

	
	3.炉温范围：室温～950℃。

	
	4.控温精度：±2℃（水分）±2.5℃（灰分、挥发分）。

	
	5.试样数量/测试时间：水分：18个，灰分：18个，挥发份：18个；1个工作日8小时可测试3批54个试样的工业分析全指标，单盘全指标测试时间≤150min。

	
	6.炉膛降温方式：采用密闭式气流散热方式，避免开放式炉膛强制降温，造成炉膛使用寿命减少，增加使用成本。

	
	★7.要求设备能实现流水线工作模式，无需降温等待，可连续测试，提高工作效率。

	
	8.要求采用红外定位，确保设备定位精准，运行稳定。

	
	9.一体式结构，一台主机即可完成煤样水分灰分和挥发分的全指标测试；采用双天平、高低温炉独立工作结构模式，且天平称量独立于高温区，避免热漂移，确保结果精准，可靠。

	
	10.仪器可自动实现称量，进样，实验，称样和弃样等功能，可并行分析（支持水灰连测及同测），自动化程度高，测试速度快，效率高。

	
	11.人性化设计，做完试验后，带自动丢样功能，并配置专用坩埚收集器，避免操作者在高温区夹取坩埚，保证身体远离高温辐射。

	
	12.仪器内两电子天平独立于高温系统，远离热辐射、不漂移，从物理结构上保证试样质量的初始值和过程数据精准，完全符合国标要求。

	
	13.低温盘表面灰尘自动清除功能，完全消除积灰对结果称量的影响。

	
	14.可并行分析，测试速度快、效率高。

	
	15.多炉结构、水分、灰分或挥发分并行分析(也可进行连测分析)，试验时不需放置空白样坩埚。

	
	16.对于任意单个指标测试，可真正实现独有的连续不间断流水线作业方式，不需要等待降温可以继续下一批次实验。

	
	17.实验人员仅需称样、放样，其他操作由仪器自动完成，操作更加简单。

	
	18.专用坩埚收集器自动丢样，无需人工高温区夹取坩埚，操作安全。

	
	19.配有二次灼烧除烟装置，烟尘被多层金属滤网吸附，累计到一定量时，通过高温加热，将烟尘灼烧成粉，再随烟道抽走，可有效避免烟道堵塞，杜绝烟尘在实验室内漂浮，更加环保。

	二、配置内容
	1.工业分析仪：1台

	
	2.计算机：1台，显示器：1台

	
	3.三芯电缆线：1根，电源接线板 1快，网卡1个

	
	4.热电偶：2根，天平称样杆：2根，称样杆球头：2件，样盘组件：2套

	
	5.坩埚托：38个，石英加热管组件：1套

	
	6.硅胶玻布风管4米，水灰坩埚：40个，挥发分坩埚体50个。

	
	7.天平压板：2个，天平围罩：2个，空压机组件：1套

	
	8.气泵：1个

	
	9.扁网线：1根，天平包（内置）：2台。样勺样勺，小坩埚钳，刷子，一字起 各一把。

	三、其他
	1.配备使用说明书（中文操作手册）、合格证、保修卡、出厂检验报告及装箱单等必要的技术资料

	
	2.免费提供现场培训：2人以上，包含操作和维修的现场技术培训；


